# Powiat Wyszkowski

z siedzibą w Wyszkowie

07-200 Wyszków ul. Aleja Róż 2  tel. 29/ 743 59 08 fax 29/ 743 59 33

NIP 762 188 69 20          REGON 550668829

www. powiat-wyszkowski.pl

Wyszków, dnia 24.11.2025 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na sprzedaż i dostawę 15 szt. defibrylatorów.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), ponieważ wartość  zamówienia nie jest równa 
i nie przekracza kwoty 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

Pytania do postepowania

1) Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy AED o poniższych parametrach technicznych:

Parametry techniczne

Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny

Tryb pacjentów dorosłych i pediatrycznych

Zastosowanie u osób dorosłych (w wieku powyżej 8 lat lub o masie ciała > 25 kg) i dzieci (od 1 do 8 roku życia lub o masie ciała < 25 kg)

Wymiary: max. 205 x 215 x 75 mm (uchwyt złożony) max. 260 x 215 x 75 mm (uchwyt rozłożony)

Wbudowana ruchoma rączka

Waga urządzenia: max. 2 kg (łącznie z elektrodami i baterią)

Możliwość wykonania w czasie rzeczywistym trzech rodzajów autotestów

Aktywacji- po włożeniu baterii

Automatyczny- w trybie gotowości, codziennie / co miesiąc / dwa razy na rok

Włączenia- po włączeniu urządzenia

Maksymalna dostarczana energia (dorośli): Nominalna 200J

Protokół dostarczania wstrząsu u pacjentów dorosłych-Przyrostowy: Pierwszy 150J – Kolejny 200J

Maksymalna dostarczana energia (dzieci): Nominalna 50 J

Protokół dostarczania wstrząsu u pacjentów pediatrycznych: Stały: Pierwszy i kolejny 50J

Przebieg fali: Defibrylacja zewnętrzna trapezoidalnego impulsu dwufazowego (BTE)

Regulacja ładowania energii: Automatyczna przy użyciu systemu analizy pacjenta

Czas ładowania (od momentu wygenerowania ostrzeżenia o wstrząsie)

≤ 9 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 150J z nową, w pełni naładowaną baterią

≤ 12 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 200J z nową, w pełni naładowaną baterią

Czas ładowania (od momentu rozpoczęcia analizy)

≤ 13 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 150J z nową, w pełni naładowaną baterią SMT-C14031

≤ 16 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 200J z nową, w pełni naładowaną baterią SMT-C14031

Dostarczenie wstrząsu za pomocą jednego przycisku funkcyjnego

System analizy pacjenta określający impedancję pacjenta i ocenę rytmu EKG oraz jakość sygnału w celu określenia ewentualnej konieczności dostarczenia wstrząsu

Zakres impedancji: 20 - 200 Ω

Czas analizy EKG: ≥ 4 sekundy (z nową, w pełni naładowaną baterią) zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4

Napięcie/pojemność: 12 V pr. st. – 3000 mAh

Wydajność: 200 pełnych cykli ratunkowych (wstrząsy + resuscytacja) z energią 200J i w temp. 20°C, przy wilgotności 45%

Analiza zapisu EKG: Nieprzerwanie przez 36 godzin

Czułość: 97% zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4

Swoistość: 99% zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4

Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do odczytu danych

Możliwość rozbudowy o pamięć zewnętrzną: Karta SD (około 400 godzin zapisów/danych)

4 dedykowane przyciski: ON/OFF, dostarczanie wstrząsów, wybór pacjenta (dorosły/dziecko)

Komunikaty tekstowe

Komunikaty wizualne (wskaźniki LED w kolorze zielonym oraz czerwonym)

Komunikaty głosowe (Komunikaty dźwiękowe związane z instrukcjami w trakcie pracy oraz sygnały akustyczne wskazujące na ostrzeżenia i zagrożenia)

Głośnik: Wahania min. 20% - maks. 100% (60 dBA do 80dBA ±3 dBA)

Mikrofon automatycznie aktywowany; rejestrowanie po włączeniu urządzenia

Funkcja doradcy RKO oraz sposobu wykonywania ucisków klatki piersiowej i wdmuchiwania powietrza

Oznaczenie rytmu uciskania klatki piersiowej przy użyciu metronomu

Po zakończeniu uciskania klatki piersiowej wydanie polecenia o rozpoczęciu wdmuchiwania powietrza

Wskazówki głosowe w języku polskim informujące o kolejnych etapach pracy urządzenia

Nieprawidłowym podłączeniu urządzenia

Wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia

Gotowości urządzenia do pracy

Technicznej sprawności urządzenia lub jej braku

Możliwość aktualizacji: Poprzez kabel USB

Zewnętrzna karta pamięci

Wytrzymałość na wstrząsy i upadki Zgodna z normami IEC/EN 60601-1 paragraf 21

System uszczelniający: Zgodny z normami IEN/EN 60529 klasa IP56; odporny na zachlapania i kurz (z zainstalowaną baterią)

ESD (wyładowanie elektrostatyczne): Zgodne z normami IEC/EN 61000-4

- zamawiający informuje, że pozostawia wymagania techniczne wskazane w specyfikacji do zapytania bez zmian

2) Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na defibrylator AED, którego stopień ochrony wynosi IP56 oraz posiada niezbędną dokumentację potwierdzającą zaliczony test upadku z 1 metra?

- nie, zamawiający wymaga  złożenia oferty na defibrylator AED, którego stopień ochrony wynosi IP55, norma IP 56 dotyczy kapsuły