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[bookmark: _Hlk40262064][bookmark: _Hlk40183266][bookmark: _Hlk212107160]Dotyczy: Zapytania ofertowego na sprzedaż i dostawę 15 szt. defibrylatorów. 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), ponieważ wartość  zamówienia nie jest równa 
i nie przekracza kwoty 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
Pytania do postepowania  
1) Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy AED o poniższych parametrach technicznych: 
	Parametry techniczne 

	Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny 

	Tryb pacjentów dorosłych i pediatrycznych 

	Zastosowanie u osób dorosłych (w wieku powyżej 8 lat lub o masie ciała > 25 kg) i dzieci (od 1 do 8 roku życia lub o masie ciała < 25 kg) 

	Wymiary: max. 205 x 215 x 75 mm (uchwyt złożony) 
max. 260 x 215 x 75 mm (uchwyt rozłożony) 

	Wbudowana ruchoma rączka 

	Waga urządzenia: max. 2 kg (łącznie z elektrodami i baterią) 

	Możliwość wykonania w czasie rzeczywistym trzech rodzajów autotestów 

	Aktywacji- po włożeniu baterii 

	Automatyczny- w trybie gotowości, codziennie / co miesiąc / dwa razy na rok 

	Włączenia- po włączeniu urządzenia 

	Maksymalna dostarczana energia (dorośli): Nominalna 200J 

	Protokół dostarczania wstrząsu 
u pacjentów dorosłych-Przyrostowy: Pierwszy 150J – Kolejny 200J 

	Maksymalna dostarczana energia (dzieci): Nominalna 50 J 

	Protokół dostarczania wstrząsu 
u pacjentów pediatrycznych: Stały: Pierwszy i kolejny 50J 

	Przebieg fali: Defibrylacja zewnętrzna trapezoidalnego impulsu dwufazowego (BTE) 

	Regulacja ładowania energii: Automatyczna przy użyciu systemu analizy pacjenta 

	Czas ładowania 
(od momentu wygenerowania ostrzeżenia o wstrząsie) 

	≤ 9 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 
150J z nową, w pełni naładowaną baterią 

	≤ 12 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 
200J z nową, w pełni naładowaną baterią 

	Czas ładowania 
(od momentu rozpoczęcia analizy) 

	≤ 13 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 
150J z nową, w pełni naładowaną baterią SMT-C14031 

	≤ 16 (zgodnie z normą IEC 60601-2-4 
200J z nową, w pełni naładowaną baterią SMT-C14031 

	Dostarczenie wstrząsu za pomocą jednego przycisku funkcyjnego 

	System analizy pacjenta określający impedancję pacjenta i ocenę rytmu EKG oraz jakość sygnału w celu określenia ewentualnej konieczności dostarczenia wstrząsu 

	Zakres impedancji: 20 - 200 Ω 

	Czas analizy EKG: ≥ 4 sekundy (z nową, w pełni naładowaną baterią) zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4 

	Napięcie/pojemność: 12 V pr. st. – 3000 mAh 

	Wydajność: 200 pełnych cykli ratunkowych (wstrząsy + resuscytacja) z energią 200J i w temp. 20°C, przy wilgotności 45% 

	Analiza zapisu EKG: Nieprzerwanie przez 36 godzin 

	Czułość: 97% zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4 

	Swoistość: 99% zgodnie z normami IEC/EN 60601-2-4 

	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do odczytu danych 

	Możliwość rozbudowy o pamięć zewnętrzną: Karta SD (około 400 godzin zapisów/danych) 

	4 dedykowane przyciski: ON/OFF, dostarczanie wstrząsów, 
wybór pacjenta (dorosły/dziecko) 

	Komunikaty tekstowe 

	Komunikaty wizualne (wskaźniki LED w kolorze zielonym oraz czerwonym) 

	Komunikaty głosowe (Komunikaty dźwiękowe związane z instrukcjami w trakcie pracy oraz sygnały akustyczne wskazujące na ostrzeżenia i zagrożenia) 

	Głośnik: Wahania min. 20% - maks. 100% (60 dBA do 80dBA ±3 dBA) 

	Mikrofon automatycznie aktywowany; rejestrowanie po włączeniu urządzenia 

	Funkcja doradcy RKO oraz sposobu wykonywania ucisków klatki piersiowej i wdmuchiwania powietrza 

	Oznaczenie rytmu uciskania klatki piersiowej przy użyciu metronomu 

	Po zakończeniu uciskania klatki piersiowej wydanie polecenia o rozpoczęciu wdmuchiwania powietrza 

	Wskazówki głosowe w języku polskim informujące o kolejnych etapach pracy urządzenia 

	Nieprawidłowym podłączeniu urządzenia 

	Wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia 

	Gotowości urządzenia do pracy 

	Technicznej sprawności urządzenia lub jej braku 

	Możliwość aktualizacji: Poprzez kabel USB 

	Zewnętrzna karta pamięci 

	Wytrzymałość na wstrząsy i upadki Zgodna z normami IEC/EN 60601-1 paragraf 21 

	System uszczelniający: Zgodny z normami IEN/EN 60529 klasa IP56; odporny na 
zachlapania i kurz (z zainstalowaną baterią) 

	ESD (wyładowanie elektrostatyczne): Zgodne z normami IEC/EN 61000-4 



- zamawiający informuje, że pozostawia wymagania techniczne wskazane w specyfikacji do zapytania bez zmian 
2) Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na defibrylator AED, którego stopień ochrony wynosi IP56 oraz posiada niezbędną dokumentację potwierdzającą zaliczony test upadku z 1 metra? 
- nie, zamawiający wymaga  złożenia oferty na defibrylator AED, którego stopień ochrony wynosi IP55, norma IP 56 dotyczy kapsuły 
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